## Slide 1
Loi de Boyle et Mariotte : P1 × V1 = P2 × V2
P x V = (P + DP) x (V + DV)
La Thermodynamique
La Loi de Conservation de la Quantité de Matière, Guillaume Amontons
à température Constante + à basses Pressions
dit : PV = Constante
Pléthysmographie:
P1V1 = P2V2
Biochimie:
C1V1 = C2V2
P
P + DP
V1
V1 + DV
V1
P
V
V
V1 + DV
P - DP
V
Body-BOX
MiniBox©

## Slide 2
La Mécanique Ventilatoire est principalement régie
par l’Equation du Mouvement des gaz INSpirés/EXpirés:
La Pression (P) nécessaire à l’INSpiration d’un Volume de gaz à un Débit donné dans le système Ventilatoire est dépendante de:
1. du travail que lui oppose la déformation du système
Proportionnel à son élastance (Ers) et au Volume INSpiré.
2. de la Résistance à l’Ecoulement gazeux
Proportionnelle à la Résistance (Rrs) et au Débit (Q).
3. de L’Inertance, au final est négligée en raison de sa valeur faible.
P = Ers x V + Rrs x Q

## Slide 3
Vase Rigide
VC
Débit à la bouche
Débit-mètre
pneumoTachoGraphe
Vase expansible VL
La PléthysmoGraphie en Caisson MiniBox+

## Slide 4
La procédure de la pléthysmographie « en Caisson»
= n’Efforts INSpiratoires contre valve occluse
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ CV Lente (CV-INSpiratoire) vs ─ CVF (CV-EXpiratoire)
n’ mesures de F0/FC en téléINSpiratoire de VT calmes
Capacité Inspiratoire x 2 (CRI)
Evèn.ts MiniBox+
CPT
CRF
VR

## Slide 5
SpiroMétrie
Pléthysmographie
La PléthysmoGraphie seule explore le VR (Volume Résiduel),
donc la CRF (Capacité Résiduelle Fonctionnelle)
et seule permet la mesure de la CPT (Capacité Pulmonaire Totale)

## Slide 6
la Procédure de la pléthysmographie « bariatrique»
CVL
(INSp.)
CVF
EXpi.

## Slide 7
La PléthysmoGraphie permet les mesures des Capacités

## Slide 8
Techniques des pléthysmographies gazeuses
Dilution de l’Hélium, Loi de Conservation C1V1 = C2 V2
méthode de Référence
Cf. Pr. S. Jawed

## Slide 9
La plethysmographie en cabine (Body-Box) :
« 2 boites en une »
Boite #1: pléthysmographe Barométrique
Boîte totalement étanche.
Tout ∆V est répercuté en ∆P
Mesure des petits ∆V
Boite#2: pléthysmographe débitmétrique
Boite ouverte sur l’extérieur (Patm)
par une Résistance connue
(grille, buse, autres)
avec un spiromètre
(Bernouilli, ou turbine, ou autres)
∆P moindres.
Mesure des Grands ∆V
Q,
V = f(Q,t)

## Slide 10
EH, adapté de Fredberg JJ et al.
Plethysmographie bariatrique par caisson
MiniBox+ + spirometrie

## Slide 11
The MiniBox derives TLC during tidal breathing by analysis of gas pressures and air flows immediately preceding and following airway occlusions based on a combination of first principles and inductive statistics.
Bases physiques de la méthode de la MiniBox+.
1. Un caisson rigide d’un volume VC est connecté à vase expansible (avec une compliance connue) de volume initial VL, qui s’expand à la fréquence F0 = le patient
2. VL représente (mime) le système pulmonaire
VC représente le caisson rigide de la MiniBox+
3. La dépression (débit) du gaz de VC vers VL (poumons) induit un débit (FC) de gaz depuis le vase rigide (caisson) vers le vase expansible (patient)
patient
Caisson

## Slide 12
VC
caisson
Inspiration
VL
patient
Valve
Spiromètre
f(x) = ɸ(F0, Fc)
EH, adapté de Fredberg JJ et al.
Résultats MiniBox
1. Débits
2. Volumes
3. Capacités
P – n’DP
n’Q

## Slide 13
Mesure du VGT (Volume Gazeux intra-Thoracique), et de la CPT
Débits lors d’un Evèn.t MiniBox typique:
Les valeurs de debits à F0 et FC sont calculés par moyennage des debits juste avant le début de fermeture de la valve et immédiatement à la fermeture complete, par échantillonage d’intervalles 20 msec.
Éven.ts Caisson:
Initiés à la fin de l’INSpiration des VT d’une ventilation calme et normale
Mesure toutes les 20 sec., et moyennage

## Slide 14
Body-Box, «Boite#1 »: Plethysmographe barométrique
nécessite
1. un Spirométre: mesurer le volume mobilisé par le patient et début INSP
2. un Volume de référence pour mesurer les Volumes absolus
SeringueS (x2, x3) de calibration
Fuites calibrées mécaniques (anti-asphyxie)
Chambre de Référence
VGT
Vboite

## Slide 15
Méthodes et Principes des pléthysmoGraphies
1. Dilution de l’Hélium, Loi de Conservation C1V1 = C2 V2
2. Rinçage de l’Azote, Loi Conservation appliquée à la dilution d’un traceur
3. barométriqueS
3a. Barométrique en cabine, Loi de Boyle-Mariotte
+ Spirométrique en Cabine, Lois de Boyle-Mariotte et de Laplace
3c. Bariatrique en Caisson, Loi de Boyle-Mariotte (et de Laplace)
+ Spirométrique en Caisson, Lois de Boyle-Mariotte et de Laplace

## Slide 16
Dans un système clot = pas de perte de charge,
le rapport VL (en expansion) /VC (fixe) est proportionnel
au %age d’expansion et du flux d’évacuation de VC (MiniBox) vers VL (patient) pendant F0 à FC
sur plusieurs mesures calcule l’Impédance du système*
*En condition isothermes de la Loi de Boyle-Mariotte pour VL (“poumon”
et
*En conditions adiabatiques (pas de perte pour VC (caisson)
Mesure du VGT, Volume Gazeux intraThoracique par la Pléthysmographie Caisson
VL = VC x ɸ(F0/FC , R, a)
ɸ: fonction mathématique©
F0/FC : rapport
R: Impédance du caisson rigide (VC)
a: paramètre décrivant les différences entre les conditions adiabatiques et isothermes (rapport des chaleurs spécifiques, dans l’équation des gaz parfaits)
EH, adapté de Fredberg JJ et al.